- 附件一：

禹州市人民医院便携式甲醛、二甲苯监测仪询价采购项目

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式甲醛监测仪 | 1 | 2.5万元 | 见参数一 |
| 2 | 便携式二甲苯监测仪 | 1 |  | 见参数二 |

参数一 便携式甲醛监测仪主要参数与技术要求

- 一、设备名称：便携式甲醛监测仪

- 二、数量：1套

三、设备用途及说明：病理室进行有毒有害气体日常监测（甲醛）。

四、主要技术参数及要求：

1.检测范围：需覆盖0.00-10.00ppm，确保满足病理室甲醛浓度监测需求；

2.灵敏度：分辨率应达到0.01ppm，误差范围≤±5%；

3.具备快速检测并实时显示数据功能；

4.数据记录：内置存储功能，可保存至少1000组历史数据，并支持导出；

5.具备便携性：设备重量≤300g；

6.显示界面：配备高清液晶屏；

7.电源续航：内置锂电池供电，电池容量≥1800mAh。

参数二 便携式二甲苯监测仪主要参数与技术要求

- 一、设备名称：便携式二甲苯监测仪

- 二、数量：1套

三、设备用途及说明：病理室进行有毒有害气体日常监测（二甲苯C8H10）。

四、主要技术参数及要求：

1.具备≥2寸高清彩色显示屏，可显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态等信息；

2.检测仪需覆盖二甲苯气体的动态检测范围0--2000ppm可选；

3.最大允许误差值≤±3%F.S；

4.检测响应时间应≤30秒，恢复时间≤30秒；

5.具备大容量可充电电池，电池容量≥4500mAh，可长时间连续工作；

6.具备声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警，报警时可显示报警状态；

7.数据管理与传输：内置存储容量≥10万条记录，支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、 删除数据，也可通过 USB 接口将数据上传到电脑，并可进行存储、打印；

8.环境适应性：工作温度范围至少覆盖-20°C至50°C，防护等级至少达到IP65，确保在手术室、实验室等高湿度或粉尘环境下的稳定运行；

9.所投设备检测范围至少包含二甲苯（C8H10）。