附件：在线检测项目需求明细

- 一、采购内容

- COD在线分析仪一套；

- 氨氮在线分析仪一套；

- 数据采集传输仪一套；

- UPS电源一套；

- 以上设备环保验收一套；

6、罗茨风机三套；

- 二、技术参数

- COD在线分析仪

| 设备名称 | COD在线分析仪 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
| 显 示 屏 | 彩色触摸屏 |
| 量程范围 | （0～250）mg/L；（0～1000）mg/L；（0～3000）mg/L；（0～3000范围内自定义）可根据用户要求扩展。具备量程自动切换功能，可实现不同浓度水样的自动测量 |
| 示值误差 | 质控样：CODcr＜30mg/L：±3mg/L；30mg/L≤CODcr＜50mg/L：±10% 50mg/L≤CODcr＜100mg/L：±6%；CODcr≥100mg/L：±5% 实际水样：CODcr＜50mg/L：≤5mg/L；CODcr≥50mg/L：≤10% |
| 24h低浓度漂移 | ±3mg/L |
| 24h高浓度漂移 | ≤5% |
| 检 出 限 | 2mg/L |
| 测量周期 | 最短测量时间35分钟 |
| 试剂耗量 | （0.6～2.6）毫升/次/试剂；配用1升COD-A型试剂套装，可保证30天共380次以上测量 |
| 自动标定 | 具备自动标定功能 |
| 质控核查 | 具备自动质控核查功能 |
| 自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
| 数据存储 | 十年以上全数据记录存储 |
| 接口输出 | RS232/RS485、两路4-20mA |

- 氨氮在线分析仪

| 设备名称 | 氨氮在线分析仪 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 纳什分光光度法 |
| 显 示 屏 | 彩色触摸屏 |
| 量程范围 | (0～2)mg/L；(0～10)mg/L；(0～50）mg/L；(0～150)mg/L；（0～150范围内自定义） 可根据用户要求扩展。具备量程自动切换功能，可实现不同浓度水样的自动测量 |
| 示值误差 | NH3N＜0.5：±0.05mg/L；0.5mg/L≤NH3N＜2.0mg/L：±10%； NH3N≥2.0mg/L：±5% |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02mg/L |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |
| 检 出 限 | 0.005mg/L |
| 测量周期 | 最短测量时间35分钟 |
| 试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂；配用 NH3N-C 型试剂套装，800mL 可保证 2 个月满负荷共计 720 次测量 |
| 自动标定 | 具备自动标定功能 |
| 质控核查 | 具备自动质控核查功能 |
| 自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
| 数据存储 | 50 万次历史数据储存（十年以上全数据记录存储） |
| 接口输出 | RS232/RS485、两路4-20mA |

- 数据采集传输仪

- 3.1、总体要求

- ▲提供原厂对本项目的授权及售后服务承诺。

- ▲提供数采仪的环保产品认证证书，复印件加盖原厂公章备查。

- ▲提供应通过射频电磁场辐射抗扰度实验，静电放电抗扰度试验，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，浪涌（冲击）抗扰度试验、湿度试验、湿热试验、振动试验7项指标的检测报告。

- 3.2、基本配置

- 整机硬件系统CPU为ARM构架,双核处理器，主机频率≥800MHz，操作系统采用开源Linux操作系统。

- 3.3、数据安全要求

1）深度定制化的嵌入式Linux操作系统，几乎不包含通用的网络服务，可从根本上避免网络攻击，并且通过权限管理、文件加密、访问控制等安全机制，杜绝设备数据被非法访问或篡改。

2）▲具备三级安全管理权限功能，不同分级具有不同页面的查询和设置权限，权责清晰，不同管理权限人员须在操作界面上输入对应权限的用户名和密码，登录后才能进行操作。

3）▲安全智控，具备电子锁，开关门实时记录。

- 3.4、数据存储要求

- 存储空间不小于64GB容量，满足5年的实时数据、分钟数据，和20年的小时数据、日数据和月数据存储需求，以及3年的登录日志、升级日志、设置日志等日志记录

- ▲具备扩展TF卡，进行数据备份功能。

- 3.5、输入输出接口要求

- 至少6路RS232和6路RS485数字输入通道，用于连接监测仪表，实现数据、命令双向传输。至少8个模拟量输入通道，支持4~20mA、0~5V电信号，不小于 16位分辨率。至少8路带光电隔离的开关量输入，4路开关量输出，2个或以上标准10/100M网络口。

- ▲至少配备2个及以上USB接口，用于外部设备连接，进行数据导出、系统升级等。

- 3.6、显示要求

- 10.1寸及以上液晶显示屏，分辨率1280*800。

- ▲具备历史监测数据的历史曲线和报表，显示清晰，能通过曲线的方式展示监测因子在一段时间内的变化。

- ▲能够生成和显示日报表、月报表、季报表、年报表，满足HJ353，HJ75标准中规定的报表格式要求。（提供软件界面截图证明）

- ▲具备打印机直接连接打印报表的功能。

- ▲具备系统日志记录功能，包括设置日志、登录日志、仪器通讯日志、平台通讯日志、报警日志、控制日志等，可查询、导出，但不可修改删除。

- 3.7、通信单元要求

- ▲具备多点IP地址发送的功能，可同时上报数据给不同的监控点，有线、无线通讯方式均至少可以向10个IP地址上报数据，可实现与环保部门多级监控平台的通信。（提供相关的界面截图证明）

- 3.8、控制功能要求

- ▲数据采集传输仪可直接与分析设备进行多串口数字信号采集，只要监测设备厂商提供其通讯协议，就可以根据招标人需要自由编制协议与之相连。

- 3.9、扩展功能要求

- ▲具备微信预警功能，预警内容包括设备断电、平台断网、仪器通讯异常等。

- ▲联网传输报告，实时监控数据传输情况，帮助运维人员快速发现问题，提供运维工作效率。

- UPS电源

- 输入

- 接 线 :两相

- 电 压 : 220×(1 +20%／-25%)VAC

- 频 率 : 50 ×(1 ±5%)Hz

- 功率因数 : 0.95 以上

- 旁路电压范围 : ± 15%

- 输出

- 接线 : 两相

- 电压 : 220 ×(1 ±1%) VAC (带平衡负载)

- 功率因数 : 0.8

- 频率误差 : 在正常输入条件下为 ± 5%；输入频率超过± 5%

- 电池供电状态下, 输出频率为额定之 ± 0.1%

- 过载容量 : 120% 10min 后跳旁路

- 不平衡负载 : 100%

- 后备时间

- 满载1-4小时

- 转换时间

- 市电模式转换旁路模式≤4毫秒，市电模式转换电池模式0毫秒

- 环保验收

- 包含设备七天调试、三十天试运行、验收比对报告、专家验收等，并保证通过环保验收。

- 罗茨风机三套

- 包含：罗茨鼓风机3台，2用1备，

- 规格型号：Q≥5.5 m3/min，出口压力：P≥49kPa

- 包含设备安装调试，安装部分需要拆除原风机部分管道，新风机需跟原有管道连接完好并加装阀门及弹性接头等配件，质保期为三年。